# 恒温电蜡疗仪

技术参数

1、蜡饼数：共计12层，最多可出大中小蜡饼18块。

2、设备最大功率：2700VA±10%。

▲3、温度设定范围：浸蜡温度1～57℃可调，熔蜡温度58～99℃可调，级差±1℃。

4、恒温箱（制饼箱）温度范围：46～80℃可调，级差±1℃。

5、外形尺寸（长宽高）：1322×700×1157mm，允差±10%。

6、具有双重软件温度保护功能，并有声音提示，配备独立的硬件温度保护装置。

▲7、熔蜡箱140L，允差±10%。

8、出蜡系统：三组独立出蜡系统。

9、制饼时间：最短1～2小时。

●10、断电记忆：恒温功能、制饼时化蜡状态可记忆。

▲11、制蜡工作程序：自动、手动。

自动工作程序：根据外界温度，自动选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。

手动工作程序：可自行选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。

12、“一键”即可自动完成制饼并保持蜡饼恒温储存。

●13、平台式外观：设备自带操作平台，方便医护人员进行蜡饼操作。

14、蜡液过滤装置：无水化蜡，双重侧滤，过滤密度50目。

15、饼厚度：三级可调（8mm、13mm、18mm）。

16、制蜡工作模式：正常制蜡、预约制蜡、快速制蜡。

17、具有双重自动消毒模式（紫外线+高温）。

18、操作显示：8英寸液晶触摸屏，支持一键锁屏，具有语音播报功能。

19、恒温箱内设有照明，并设有观察窗（高650mm×宽200mm），可方便观察蜡饼情况。

20、提示功能：故障自检报警功能，并附有错误代码提示。完成工作会有声光报警功能。

21、一键恢复出厂设置、准确控制蜡饼厚度、智能防堵设计。

●22、蜡盘尺寸（长宽高）：470×390×21mm，允差±5%。可制作多尺寸蜡饼（大\*8、中\*6、小\*4）

●23、具有薄膜切割功能，便于进行蜡饼及时包裹锁温。