移动式空气消毒机技术参数

1、产品功能与特点

1.1人机共存:动态消毒机,人机共存使用,对人体没有任何伤害，不生成二次污染；

1.2智能微电脑控制。具有整机工作时间计时功能；可任意设置开关机时间；

1.3按键式触控面板，一键式遥控器远程操控；

1.4提供手动、自动、程控定时工作模式；程控定时模式≥6组,用户可设定0-24小时自由选择消毒时间段,自动开机,消毒完成后自动关闭；

1.5双通道立体式出风,风速高、中、低档可调；

1.6具有初、中效两种空气过滤器；

1.7电机具有温度自控保护装置,避免了电机温度过高造成损坏；灯管故障自动报警；清洗保养提醒功能。

1.8主机壳体选用ABS注塑工艺制成，隐藏式配件盒，外设扶手，推拉移动自如；

1.9对空气中自然菌杀灭率≥90%，对空气中致病菌的杀灭率≥99.9%（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖供应商公章或电子签章）；

2、主要性能参数

2.1安装方式:移动式;适用面积：适用于对至少100m³的房间进行空气消毒处理。

2.2 输入功率:≤180W;

2.3 循环风量:≥800m³/h;

2.4 工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz;

2.5 噪声:≤55dB